附件1

脉动真空灭菌器参数

一；技术要求；主体

1；容积：≥1200L

2；主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

3；﹟焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

4；材质：内壳SUS304 不锈钢,≥5mm，夹套SUS304不锈钢，≥6mm。

5；设计压力：-0.1/0.3Mpa

6；设计温度：144℃

7；使用寿命：10年/20000次灭菌循环

8；★夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。

9；主体保温：岩棉，厚度60mm

二；密封门；

1；门数量：双。

2；材质：门板材质同内壳一致

3；★结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个

4；动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

5；安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

6；双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器

7；★门胶圈；圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

三；管路系统

1；管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接.

2；阀门数量：4个气动阀，3个电磁阀

3；真空泵：单级直连式水环真空泵

4；气动阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在在0.05~0.3MPa

5；压力变送器：进口品牌，精度等级，响应时间＜4ms

6；蒸汽源：设备自带蒸汽发生器，蒸汽供给方便快捷。在此基础上，可增加外接蒸汽管路及进口

7；﹟降噪系统：节水降噪装置

8；﹟水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源

9；﹟换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长

四；控制系统

1；★PLC；

外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强

程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份)
网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。
功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）
通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）
工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作

2；★触摸屏

系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；
屏幕颜色：64K真彩触摸屏；                                                                                                                                         
屏幕尺寸：8.4寸；                                                                                                                                      
分辨率：分辨率为640 × 480；                                                                                                                   
容量：32M Flash和64M RAM。
防护等级：前面板 IP 65；          
通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

3；记录方式：

触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                           
热敏打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置热敏打印机打印出来；                                                                                                
喷墨打印机记录：设备可选配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并通过外置喷墨打印机随时打印记录。

4；记录内容；

灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在热敏打印机和选配的监控电脑中存储，并可通过与电脑连接的喷墨打印机打印出来；                                                                                                                                     
报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

5；数据保存

热敏纸：长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年；                                                                                                     
电子数据：选配电脑监控的设备电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。

6；安全保护

超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；                                                                       
门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

五；程序系统

1；程序种类及数量

灭菌类程序：26套；                                                                                                                                                                                                                                               
测试类程序：4套；                                                                                                                              
辅助类程序：2套。

2；程序名称：

织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序。

3；程序运行时间；标准循环≦55分钟。

4；脉动次数；3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

5；灭菌温度；121℃和134℃，灭菌温度设定范围  115～138℃可设。                                                                                                              
6；灭菌时间；121℃  20分钟，134℃  5分钟，灭菌时间设定范围 0～9999秒可设。                                                                                                                                                                                                                                                      
7；干燥时间；  0～9999秒可设。     
六；物品装载

1；物品装载方式：标配消毒车搬运车装载，消毒车材质为SUS304。可在合理范围内订制层间距，搬运车标配碳钢喷漆。

2；材质：消毒车标配SUS304，可选配316L。搬运车标配碳钢烤漆，304、316不锈钢可选配

七；整体参数

1；腔体尺寸：680X1180X1500

2；外形尺寸：双扉；  1450*1990*1760
3；设备重量： 双扉2050（kg）

八.；标准配置

主体；1个  . 消毒车；1辆. 搬运车；2辆