全自动核酸提取纯化系统（技术需求书）

<一> 工作环境：

- 电源：AC220±10%V，50Hz

- 环境温度：5-35˚C

- 环境湿度：不大于80%

<二>系统功能:

提取核酸产物，产物可直接用于PCR、定量PCR 、测序和SNP检测等。

<三>主要技术指标:

- 样品类型：兼容血液、血浆、细胞、动物组织、病毒、等多种类型的标本及样本。

- 内置永久磁性磁棒式全自动核酸提取纯化系统，无需离心或过滤操作，磁珠与目的样品特异结合，仪器磁棒上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸等样品。仪器自动装卸磁套，由软件制定任意放置位置，无需手工操作。

- 磁头磁棒要求：每个磁棒为统一材质的完整设计，无拼接，磁性仅限磁棒末端，磁棒周边无磁性，防止孔间磁珠串吸造成孔间交叉污染。

- 磁头：兼容≥2种类型磁头，6道或12道磁头

- 装卸磁套：程序运行时，仪器可在任一板位自动装卸磁套，不需要手工装卸磁套

- 通量：同时处理样品≥96/批

- 提取速度：15-40min /96个样品

- 工作体积：20-5000μl/孔；高通量96个样品同时提取:20-1000μl/孔；大体系提取时，处理体积200-5000μl/孔。

- 磁珠回收效率 ≥ 95%

- 温控范围：室温+5℃ 至 +115℃，且8个板位中任一板位均可实现温控。

- 适用板型： 3种96孔板（96深孔板/96浅孔板/ 96 PCR板）、以及24深孔板

- 运行模式：兼容单机操作/电脑软件控制双模式

- 试剂及程序要求：使用通用磁珠试剂盒，试剂盒相应纯化程序可免费网络下载，用户可固化锁定提取程序，也可通过电脑软件优化程序，实现个性化样品的提取。

- ★试剂盒：具备原厂预分装试剂盒，试剂开放，无品牌限制。

<四>相关服务要求：

- 设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排有经验的专业人员到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

- 设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

- 免费提供中文、英文操作手册（如为进口设备）、维护手册各1套。

- 供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：设备的基本操作、日常维护等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

- 所投设备在中国地区有维修站（请写出详细地址和电话）。提供24小时服务支持电话。

- 维护响应时间：接到报修通知后 2小时内响应，4小时到达现场并修复。如24小时内无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

- 承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

- 国内有备件库，保证6年（含）以上的零配件供应。

- 负责设备终身维修。

10、★质量保证期（免费保修期）：设备最终验收合格后至少12个月，自最终验收报告签署之日起算。