服务需求书-2

<一> 工作环境：

- 环境温度：10-35℃

- 相对湿度：20-80%

- 适用电源：220V，50Hz

<二>系统功能:

用于保存病毒、细胞、血清、试剂和生物制品等。

<三>主要技术指标:

- 微电脑控制，控温精度0.1℃；

- 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

- 设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度≤6℃；

*4. 外部尺寸（mm）：≤1145 x 980 x 1980

5. 内部尺寸（mm）：≥870 x 710 x 1310

6. 输入功率：不高于1000W

*7. 总有效容积：≥820L

- 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

- 冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环境温度实现智能开停，有效节能。环境温度高于20度时开启2个风机，环境温度高于12度低于20度时开启一个风机，环境温度低于12度时关闭所有风机；

- 工作噪音：整机运行噪音低于50db；

- 密封性能：内外门多层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，密封效果好，不易结霜；

- 内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动；

- 双锁结构设计，自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性；

- 双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，不含氟；

- 门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户；

- 25℃环境温度时，降温速度≤7小时；

- 25℃环境温度时，单日耗电量不高于11.5KW/24h（提供国家第三方权威结构认证）；

- 门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门不用等待；

- 数据下载：可以通过USB接口下载箱内设置和实时温度；

<四>相关服务要求：

- 设备到达指定地点，以及接到采购人通知后，供应商须安排有经验的专业人员到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

- 设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

- 免费提供中文操作手册、维护手册各1套。

- 供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：设备的基本操作、日常维护等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

- 所投设备在中国地区有维修站联系方式。提供24小时服务支持电话。

- 维护响应时间：接到报修通知后 2小时内响应，4小时到达现场并修复。如24小时内无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

- 承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

- 国内有备件库，保证6年（含）以上的零配件供应。

*9. 质量保证期（免费保修期）：设备最终验收合格后至少36个月，自最终验收报告签署之日起算。

备注：*号是必须满足项，不满足星号指标投标将不会被接受。本篇技术服务需求书对应所需2台超低温冰箱。