第三章 技术需求书

第一节    货物需求一览表

| 品目号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 超高效液相色谱质谱联用系统 | 1套 | 办理完成免税后3个月内到货。 |

第二节  技术规格、功能及服务要求

品目一：超高效液相色谱质谱联用系统

<一> 工作环境：

- 电源：AC220V+5%

2、实验室温度范围：15-30℃

3、相对湿度：<85%

<二>系统功能:

1、具备对药物小分子的分离检测和鉴定功能。

2、具备高流量精度和压力稳定性的梯度泵。

3、具备高波长准确度和低噪声的全波长检测器。

4、具备高进样精度和样品温控的自动进样器。

5、具备高精度和稳定性的柱温控制系统。

6、具备高灵敏度离子源的单四极杆质谱检测器。

<三>主要技术指标:

- 梯度泵

1.1 自动连续可变冲程

1.2 流量范围：0.001 mL/min - 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min

1.3 流量精度：≤0.07%RSD

1.4 *压力范围：≥1300 bar

1.5	梯度洗脱：0 - 100 %

1.6 混合精度：< 0.15 %RSD

1.7 混合准确度：± 0.35%

1.8 延迟体积最小可达350 μl（包含混合器）

1.9 含真空在线脱气装置，每一通路内部体积1.5 mL

2、自动进样器

2.1 样品容量：≥132位

2.2 *压力范围：≥1300 bar

2.3 进样范围：0.1-20μL，增量为0.1μL

2.4 进样精度：< 0.15 % RSD

2.5 交叉污染度：< 0.003 %

2.6 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

3、二极管阵列检测器

3.1 光源：氘灯

3.2 最大采样速率：≥120 Hz（光谱和信号）

3.3 漂移：< 0.5×10-3 AU/h（230 nm时）

3.4 波长范围：190 – 640 nm

3.5 波长准确度：± 1 nm

3.6 波长精度：< ±0.1 nm

4、柱温箱

4.1 #带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作

4.2 柱温范围：4℃- 100℃

4.3 温度稳定性和准确度：分别为0.05 ℃和0.5 ℃

4.4 #柱容量：可同时放置10 cm柱8根或30 cm柱4根

5、单四极杆质谱仪部分

5.1 离子源：独立ESI源，为非复合源

5.2 喷雾针位置无须调节即可适应不同的UPLC流速

5.3 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳

5.4 #四极杆质量过滤器：双曲面设计，可控温至100℃

5.5 气体要求: 离子源部分需要使用两路以上辅助气体，均为氮气

5.6 检测器：电子倍增器或光电倍增器

5.7	真空系统

5.7.1 带有差动抽气真空系统，由独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成

5.7.2 具有自动断电保护功能

5.8 检测性能：

5.8.1 *质量范围：m/z 10-2,000

5.8.2 最大扫描速率：≥10,400 amu/s

5.8.3 动态范围： > 6×106

5.8.4 ESI+灵敏度：柱上进样1pg 利血平(m/z:609)， S/N>100

5.8.5 正负模式切换时间：≤300 ms

5.8.6 质量轴稳定性：±0.1 amu/12 hours

5.8.7 质量准确度：0.1 amu

5.8.8 SIM最小驻留时间：<5 ms

6、色谱柱

6.1 可兼容市面上主流色谱柱品牌

6.2 填料粒径 ≤ 5 μm

6.3 色谱柱长度≥50 mm

7、电脑及软件配置

7.1 原厂非汉化中文版控制及数据处理软件

7.2 电脑配置不低于 i5处理器，500GB机械硬盘，8G内存，24寸显示器，配置喷墨打印机

7.3 液相色谱和质谱使用同一个软件平台，为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，该软件平台可独立控制液相色谱

<四>相关服务要求：

- 设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排有经验的专业人员到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

- 设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

- 免费提供中文、英文操作手册（如为进口设备）、维护手册各1套。

- 供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：设备的基本操作、日常维护等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

*5、质量保证期（免费保修期）：设备最终验收合格后至少12个月，自最终验收报告签署之日起算。

- 所投设备在北京地区有维修站。提供24小时服务支持电话。

- 维护响应时间：接到报修通知后 8小时内响应，48小时到达现场并修复。如48小时内无法按时修复，供应商应免费向采购人提供COE实验室，保障采购人顺利做实验。

- 承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。

- 国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

- 负责设备终身维修。